- 感谢您购买DP00023型钙离子测试仪产品，在使用本产品前请仔细阅读本操作手册，以便正确使用。

- 开箱检查

- 1．仪器			        							1台

- 2．PDP00023型钙离子选择电极		    				1支

- 3．参比电极              						1支

- 4．电极支架										1个

- 5．电极支架底座									1个

- 6．充电器											1只

- 7．合格证											1张

- 8．说明书											1本

- 仪器使用注意事项

- 1.为保证仪器测量值精确可靠，测量时请在以下环境条件下使用：环境温度5-35℃,空气相对湿度≤85%，无显著振动，无强磁干扰。

- 2.仪器上的电极插头应保持高度清洁，并保证接触良好（有污垢可以用99﹪工业酒精擦洗）。

- 3.与仪器配套使用的有关电极的使用和维护保养，请务必仔细阅读有关电极使用说明书。

4.电极在使用过程中应避免碰擦和强烈震动。

- 5.溶液测量和标定时，都应在磁力搅拌器搅拌下进行，为保证测量准确度，电极标定和测样时，温度、离子强度、搅拌速度等条件都要一致，离子强度调节剂为0.2 M NaAC或0.5M Kcl，样品液和离子强度调节剂比例为50:1。

- 6.仪器不使用时请将仪器选择电极插口的插头接上。

- 7.与仪器配套使用的参比电极在使用前要取下电极上下两端的橡皮帽和橡皮	塞。

- 一、产品概述

- DP00023型钙离子仪是一种用于测量溶液中钙离子浓度的测试仪器。该仪器适用于水厂、工业、农业、教学、科研等许多领域钙离子浓度的检测，以便控制被测水样的钙离子浓度是否达到规定的水质标准。

- 二、仪器特点

- 1.微电脑，触摸式键盘使用方便。

- 2.传感器采用钙离子电极，它由测量电极和参比电极组成，电位稳定，响应时间快，使用方便。

- 3.全自动两点校正，读数稳定后自动锁存当前值

- 4.分辨率高。仪表分辨率达到0.1 mg/L。

- 三、技术参数

| - 测量范围 | - 0-1000mg/L |
| --- | --- |
| - 分辨率 | - 0.1 mg/L |
| - 重复性 | - ≤2% |
| - 示值误差 | - ±5%FS±1个字 |
| - 充电器 | - AC 220V 50Hz |

- 四、操作指南

- 面板按键说明

读数键

设置键

- 读数：在测量时按下该键显示测量值，显示的数值在闪烁，稳定后自动显示稳定的读数。

- 设置：在校正时使用，长按该键3秒钟进入仪器标定状态

- 五、使用方法

- 1.  mg/L、 mol/L、pCa之间的转换关系

- mg/L：仪表显示的值，表示每升溶液中所含钙离子的重量

- mg/L=40×摩尔浓度×1000

- mol/L：每升溶液中钙离子的摩尔数

- Ca= mol/L（摩尔浓度）

- pCa：钙离子的摩尔浓度的负对数值

- pCa=-lg Ca

2．测量准备

①电极活化：新的钙离子测试电极首次使用和较长时间未使用要将测试电极进行活化，在10-3（M）CaCl2溶液中活化4小时后再校正。（参比电极不用活化）

②测量时要将钙离子测试电极和参比电极一起使用，参比电极是232饱和甘汞电极。

③准备好去离子水和滤纸

- 3.使用操作

- 在每次重新启用、调换了电极以及新买的仪器，在测量前都需要先对仪器进行标定。

- 4.仪器的标定

- ⑴标准溶液的配制

- ①用标准物质优质纯无水CaCl2（须经105℃烘干）,配制钙离子的重量为4.0g/L（摩尔浓度为1×10-1mol/L）的CaCl2标准溶液，把此标准溶液作为母液。避光常温保存。

- ②用上面已配好的母液,分别来配制钙离子的重量为4.0mg/L（摩尔浓度为1×10-4mol/L）200ml和钙离子的重量为400.0mg/L（摩尔浓度为1×10-2mol/L）200ml标定所需要的两种标准溶液。

- ⑵仪器的准备

- 打开仪器电源,把仪器上的温度补偿旋钮调节至标准溶液的温度，把配制好的的两种标准溶液分别倒入到两个250ml干净的烧杯中。

⑶．仪器校正

按下设置键三秒钟左右后松开，仪器显示屏上出现4.0的字样在闪烁提示进入第一点校正，校正溶液是4.0mg/L的CaCl2标准溶液，把两支电极用去离子水清洗干净用滤纸吸干上面的水份，把两支电极插入到装有4.0mg/L的CaCl2标准溶液的烧杯中，按一下设置键，这时显示屏上的4.0字样不闪烁，不要按任何键，等待大概一分钟，显示屏上出现400.0的字样在闪烁；提示进入第二点校正，校正溶液是400.0mg/L的CaCl2标准溶液，把两支电极取出用滤纸吸干上面的水份，把两支电极插入到装有400.0mg/L的CaCl2的标准溶液的烧杯中，按一下设置键，这时显示屏上的400.0字样不闪烁，不要按任何键，等待大概一分钟，显示屏上出现000.0的字样表示校正完成。

3．仪器校正中注意的事项

①新电极首次使用如果误差偏大，可以进行两次校正，第二次校正后即可正              	  常。

②两种校正溶液的浓度是由低到高的，校正时一定要按此顺序将电极浸入到正确的校正溶液中，否则会在校正中出错！

④校正溶液没有缓冲性，容易受污垢，特别是低浓度标准溶液，使用时要十分注意清洁，防止污垢，一般使用2-3次就要更换。否则会产生较大的测量误差。

4.水样测试

将电极用去离子水清洗干净用滤纸吸干水份，放入到样品溶液中，按下读数键，仪器自动显示稳定的测量值。

5.水样测试注意事项

①测试样品溶液时要将电极清洗干净并用滤纸吸干水份，稀溶液和浓溶液的容器要分开不能混淆使用，测试时尽量按照先测稀溶液后测浓溶液。

②测试前一般都要校正，但测试时间间隔很短不需校正，或者可以测一下校正溶液，如果测量值在误差范围内就不需要校正。

③测试时要适当调节温度补偿旋钮，使温度和被测溶液温度尽可能一致.

6.电极保存

①.电极使用完毕，尽快用去离子水将电极清洗干净，配套使用的参比电极套上保护塞和保护套放回包装盒干燥保存。

- ②.电极应贮存在(5-45)℃，相对湿度不大于85%的干燥通风常温室内，空气	中不应含有腐蚀气体。

- 六、质量保证

- 产品自发货之日起的十二个月内，因制造质量发生故障的，由本公司负责全面保修，因客户使用不当或人为故意造成损坏的，本公司将酌情收取修理成本费，本公司产品终身维修。